{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":11,"n_cols":5,"rows_kept":11,"merged":[[0,0,0,4]]}
["临床医学系（儿科）设备设备参数"]
["序号","物品名称","技术参数","数量","备注"]
[1,"高级手臂皮内注射模型","手臂共提供8个部位进行皮试练习，其中四个部位有不同等级红颜色标志。 如果液体注射正确，皮肤上就会出现一个皮丘，抽出液体后这个皮丘就会消失。 每个位置可以进行几百次注射练习，也可用封闭剂进行恢复。",4]
[2,"高级手臂静脉穿刺训练模型","主要功能：手臂上分布的八条主要静脉血管系统，可进行静脉的注射、输液（血）、抽血等穿刺训练功能。进针有明显的落空感，正确穿刺有回血产生。静脉血管和皮肤的同一穿刺部位可以经受几百次反复穿刺不渗漏。静脉血管和皮肤都可更换，简单方便，经济实用。\n材料特点：\n皮肤、肌肉系用进口塑胶材料，神经血管采用进口乳胶材料，手臂骨采用进口PVC材料，全部由不锈钢金属模具，经高温浇注而成，皮肤外表按真人模特翻制而成，整体产品具有操作手感真实，逼真，外观肤色形态美观、经久耐用、消毒清洗不变形、拆装方便等特点，其材料达到国外同等水平。",4]
[3,"教学用黑板","1.2×3.6米",1]
[4,"讲台","150x80cm  木制",1]
[5,"实验仪器柜",null,2]
[6,"婴儿辐射保暖台","一、功能：具有预热、手控、肤温三种温度控制模式；设置温度与皮肤温度分屏显示；双CPU控制系统、独立超温切断装置的三重超温保护；辐射箱水平角度与婴儿床的倾斜角度可调；婴儿床四周的有机玻璃档板可向下翻转或拆卸；产品具有自检功能，多种故障报警提示；前面板具有可修正温度功能；肤温传感器具有脱落保护功能；婴儿床下可放置X光射线拍片盒；具有760×590以上的床面操作面积；具有温度数据储存功能；具有APGAR评分计时功能；具有RS-232接口（标配）；具有黄疸治疗装置。\n二、基本配置：\n辐射箱，控制仪，婴儿床，机架，皮肤温度传感器，输液架，托盘，黄疸治疗装置。\n三、主要技术参数：\n 工作电源：AC220V/ 50HZ\n 输入功率：≤750VA\n  控温方式：预热、手控、肤温三种控制\n 肤温控温范围：34.5℃-37.5℃\n  辐射箱水平角度：0°、30°、60°、90°双向转动\n 婴儿床倾斜角度：无级可调\n APGAR评分计时：运行至50″～1′、4′50″～5′、9′50″～10′时发出声提示\n 故障报警：超温、偏差、传感器、断电、设置、检查、系统等\n床面上有效辐照区域内的最高总胆红素辐照度：≥600μW/cm2\n 床面上有效辐射区域内的总胆红素辐照度均匀性：>0.4",1]
[7,"新生儿黄疸治疗仪","一、功能：箱温控制，肤温监测，LED显示；\n具有双面辐照功能，上灯箱光源、下灯箱光源均为LED光源；具有光照治疗时间计时功能；\n产品具有自检功能，多种故障报警提示；\n前面板具有温度校正功能；具有肤温传感器脱落报警提示功能；具有正门独立锁定装置；自然风道加湿；抽拉式水箱 ；婴儿床可从侧面拉出；\n两侧和正门的有机玻璃可打开；采用永磁无刷直流电机驱动热循环，能有效的控制温度。\n二、主要参数\n工作电源：AC220V/ 50HZ\n输入功率：≤600VA\n控温方式：箱温控制，肤温监测\n控温范围：25℃~34℃\n肤温显示范围：5℃~65℃\n黄疸箱温度显示的平均值与实际黄疸箱温度平均值之差：≤±0.8℃\n皮肤温度传感器精度：±0.3℃\n床面温度均匀性：≤0.8℃ \n婴儿舱内噪声：≤55dB（A）\n故障报警：超温、传感器、偏差、风机、断电、系统报警等\n床面上有效表面内的总辐照度：≥1.5mW/cm² （上灯箱光源为灯管）≥2.0mW/cm² （上灯箱光源为LED）≥3.0mW/cm² （下灯箱）\n床面上有效表面内的胆红素总辐照度平均值：≥1.4mW/cm² （上灯箱光源为灯管）\n≥1.5mW/cm² （上灯箱光源为LED）\n≥2.5mW/cm² （下灯箱）\n床面上有效表面内的最高胆红素总辐照度：1.6mW/cm² （上灯箱光源为灯管）                                     2.2mW/cm² （上灯箱光源为LED）                                      3.5mW/cm² （下灯箱）\n床面上有效表面内的胆红素总辐照度均匀性：>0.4\n黄疸治疗光源主波长：420nm-470nm",1]
[8,"医用推车","加厚三层A型中号单屉带桶",4]
[9,"婴儿培养箱（带LED）","一、功能：具有箱温和肤温两种温度控制模式；\n具有湿度控制功能和氧浓度控制功能；*设置温度、箱内温度、皮肤温度、氧浓度及湿度分屏显示；独立的超温保护系统；>37℃温度设定功能；\n婴儿床倾斜角度无级可调功能；产品具有自检功能，多种故障报警提示；嵌入式集成传感器盒、抽屉式水箱；*水箱采用PES塑料制作，整体水箱可以直接采用“高温高压”法消毒；采用进口有机玻璃；双层恒温罩，自动风帘装置；蜗壳风道及交、直流离心式风机产生气压差，确保新鲜空气始终保持吸入；整体储热铝水槽，能大幅降低温度波动；前面板具有温度校正功能；\n具有肤温传感器脱落报警提示功能；具有数据储存功能；具有正门独立锁定装置；具有RS-232接口；采用低噪音的直流电机。\n二、基本配置：\n主机（含婴儿舱、机箱、控制仪、输液架及托盘），传感器盒、皮肤温度传感器，机柜。\n三、主要技术参数：\n工作电源：AC220V/ 50HZ\n输入功率：≤1000VA\n控温方式：箱温和肤温两种温度控制\n箱温控制范围：25℃~37℃（跨越模式37~39℃）\n皮肤温度控制范围：34℃~37℃（跨越模式37~38℃）\n箱温和肤温显示温度范围：5~65℃\n升温时间：≤30min\n培养箱温度与平均培养箱温度之差：≤0.5℃\n平均培养箱温度与控制温度之差：≤±1.0℃\n温度均匀性（床垫处于水平位置）：≤0.8℃\n温度均匀性（床垫处于倾斜位置）：≤1.0℃\n皮肤温度传感器精度：±0.2℃内\n婴儿床倾斜角度：±12°无级可调\n婴儿舱内噪声：≤45dB（A）\n故障报警：断电、空气循环风扇故障、传感器故障、偏差、超温、传感器盒放置错误、水箱放置错误、缺水、系统故障等\n湿度显示范围：0%RH～99%RH\n湿度控制范围：0%RH～90%RH\n湿度控制精度：±5%RH内\n湿度显示精度：±5%RH内\n氧浓度显示范围：0%～99%\n氧浓度设定范围：20%～60%\n氧浓度显示精度：±2%（氧浓度设置为25%及以下）  ±3%（氧浓度设置为25%以上）\n氧浓度控制精度：±4%体积浓度内",1]