{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["技术参数","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"技术参数","index":0,"n_rows":35,"n_cols":2,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,1],[2,0,2,1],[4,0,4,1],[34,0,34,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["高分辨数字病理扫描系统技术参数要求"]
["序号","技术参数要求"]
["说明：标注“★”号的为关键技术参数，关键技术参数的任何偏离都将导致废标。　"]
[1,"★功能需求"]
["通过对各类型病理玻片的数字化扫描，可对玻片进行数字化存储、远程会诊、科研分析、荧光保存、重复采图、数字教学、集体阅片、人工智能开发、样本库建设、同步互动教学/考试等应用。"]
[2,"整机要求"]
[2.1,"原装进口产品。"]
[2.2,"扫描系统采用一体化封闭式设计，整体性好，为非显微镜改装和拼凑的产品，且扫描仪与产品涉及到的所有软件均为同一品牌，确保最佳的兼容性及后期的拓展升级。"]
[2.3,"扫描区域：可自动精准识别有效组织形状，并只对有效组织部分进行扫描以节约扫描时间及存储空间，也可人工设定扫描区域。"]
[2.4,"★扫描速度：20倍物镜，15mm×15mm组织区域扫描时间≤90S。"]
[2.5,"★扫描分辨率：20倍物镜，扫描图像分辨率≤0.26μm/pixel；40倍物镜，扫描图像分辨率≤0.13μm/pixel。"]
[2.6,"扫描方式：具有单层扫描、多层扫描（Z-stack）、多层融合扫描（Extended Focus）三种扫描方式，其中多层融合扫描可对组织多层扫描后，将每一层最清楚图像区域融合叠加为一层图像以提高图像质量为远程会诊提供图像质量保障。"]
[2.7,"★物镜：标配高品质平场复消色差物镜40倍，数值孔径N.A.≥0.95。"]
[2.8,"条码识别：可自动识别一维及二维码,并根据条码信息自动命名数字切片。"]
[2.9,"扫描计算机配置：Intel四核处理器、16G内存、2T硬盘；DVD刻录、独立显卡、千兆上网卡、24英寸品牌高分辨率液晶显示器（1920×1080）；系统win 7专业正版64位。"]
["2.10","国际扫描仪大赛获奖产品，国内用户≥150家，并附用户名单。"]
["3","图像浏览软件"]
["3.1","浏览历史记录：不同放大倍数的已浏览图像区域，可不同颜色区别显示，防止面积较大的组织漏诊。"]
["3.2","同屏对比功能：同时显示多张图像，可以同时控制这些图像进行操作，比如放大或者缩小，移动位置等，便于同一标本不同染色的对照。"]
["3.3","图像调节功能：可以对图像进行对比度、亮度和Gamma校正和微分干涉差处理，以便于分析。"]
["3.4","★截图功能：可选择屏幕分辨率（96dpi）和300dpi两种截图模式，以用于发报告或SCI论文。"]
["3.5","标记功能：可以利用软件在图像上添加圈点、箭头、直线、矩形等标记及文字注释。"]
["4","扫描控制软件"]
["4.1","扫描预览功能，扫描过程中，在显示器上可以看到扫描切片的编号，以及切片扫描的区域位置。"]
["4.2","Z-Stack扫描：对于厚薄不均匀的样本，可进行多层分别保存扫描，即将样本多\n层扫描后，将每层的图像分别保存，可观察每一层的细胞形态。"]
["4.3","多层扫描模式，扫描层数≥30层，层间距范围1-10step，Z轴扫描精度≤0.2μm/step。"]
["4.4","图像色彩：可选线性校准、标准SRGB、类显微镜、自定义等多种色彩方案，用户可根据需要自行设置。"]
["4.5","可通过目标参数设定，去除切片上不同大小的杂质，避免无效的扫描。"]
["4.6","具备实时预览功能，可在扫描进行前预览指定的标本区域，并对预览图像可以截图保存。"]
["5","系统组成、质保和其它"]
["5.1","扫描仪主机1套；扫描计算机1套；扫描控制软件1套；图像浏览软件1套。"]
["5.2","整机质保壹年，每年至少上门维护保养4次。"]
["5.3","投标企业需提供厂家授权书原件和产品彩页、检测报告等技术证明文件。"]
["5.4","另外再配备可存放摄像摄影器材的110升思锐智能电子防潮除湿干燥柜1个。"]
["合计：肆拾玖万壹仟玖佰捌拾圆整（49.198万元）"]

{"sheet":"Sheet3","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}